## REFRIGERADOR PARA VACUNAS
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
CLAVE CUADRO BÁSICO: | 533.786.0034. |  | Nombre:
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR PARA VACUNAS |  | Marca:
DEFINICIÓN GMDN: | Refrigerador especialmente diseñado para almacenar productos farmacéuticos. Ej. Medicamentos o vacunas de virus vivos. Puede contar con un sistema de alarma que alerta contra incrementos de la temperatura inesperada. |  | Modelo:
1.- Descripción | 1.1.- Capacidad de 17.6 pies cúbicos incluyendo congelador.
| 1.2.- Congelador | 1.2.1.- Dentro del mismo cuerpo en la parte superior del refrigerador.
1.2.2.- Con difusor de aire.
1.2.3.- Con paro de difusor por apertura de puerta.
1.2.4.- Puerta individual con mecanismo de auto cierre.
1.2.5.- Deshielo automático por resistencia eléctrica.
1.2.6.- Charola de escurrimiento removible todo en acero inoxidable y con desagüe oculto a la recepción de condensados de tal manera que no se perfore la parte inferior del gabinete
| 1.3.- Control de temperatura. | 1.3.1.- Control de temperatura por microprocesador para mantener el equipo trabajando entre 3°C y 7°C.
1.3.2.- Display digital de 2 dígitos y punto decimal con batería de respaldo para 36 horas.
1.3.3.- Que mantenga su temperatura interna entre 3 y 7° C. aún en ambientes mayores a 42°C.
| 1.4.- Control de alarmas. | 1.4.1.- Audibles y visuales para que notifique:
1.4.1.1.- Fallo del suministro eléctrico.
1.4.1.2.-Cuando la temperatura salga de los límites programados.
1.4.1.3.- Si la puerta permanece abierta por más de 1 minuto.
1.4.1.4.- Batería baja.
1.4.1.5.- Falla del sensor de temperatura.
| 1.5.- Puerta. | 1.5.1.- Una sola puerta exterior, sólida de acero inoxidable.
1.5.2.- Puede o no contener puerta al interior de plástico de policarbonato transparente, con dos divisiones en forma horizontal, la puerta inferior con 30 cm de altura (opcional).
1.5.2.- Aislamiento de espuma de poliuretano con densidad de 38 a 40 Kg/m3 libre de CFC.
1.5.3.- Empaque magnético perimetral con sellado hermético.
1.5.4.- Mecanismo de auto cierre.
1.5.5.- Manija con cerradura de seguridad de acero inoxidable, en la puerta frontal, evitando el contacto con la parte interna,
alineado en posición vertical indicando el cierre de la puerta, con dos llaves
1.5.6.- Debe ser lisa, sin molduras, anaqueles ni retenes
| 1.6.- Gabinete | 1.6.1.- Paneles internos de acero inoxidable tipo sanitario. El exterior puede ser de acero inoxidable.
1.6.2.- Aislamiento de espuma de poliuretano inyectada en sitio con densidad de 38 a 40 Kg/m3 libre de CFC.
1.- Descripción | 1.7.- Compresor | 1.7.1.- Capacidad de 1/3 HP mínimo.
1.7.2.- Sellado herméticamente.
1.7.3.- Silencioso.
1.7.4.- Libre de mantenimiento.
1.7.5.- Paro y arranque automático.
1.7.6.- Gas refrigerante ecológico.
| 1.8.- Data Logger | 1.8.1.-Capacidad de almacenamiento de datos mínimo de 5,760 muestras
1.8.2.-Intervalos de lecturas seleccionables desde un minuto hasta cuatro horas.
1.8.3.- Rango de medición de temperatura de -25°C a +70°C.
1.8.4.- Resolución de 0.1°C.
1.8.5.-Temperatura de funcionamiento del equipo de -10°C a +60°C.
1.8.6.- Exactitud +/- 0.5°C.
1.8.7.- Protección a prueba de agua.
1.8.8.- Interface para transferencia de datos mediante USB.
1.8.9- Un canal de medición para temperatura.
1.8.10.- Que la información no se pierda aún sin batería.
1.8.11.- Software para transferencia de datos y generación de gráficas y tablas.
1.8.12.- Batería con vida mínima de 1 año.
1.8.13.- Con alarma audible y visual.
1.8.14.- Display
1.8.14.1.- Indicará: Signo, 2 dígitos, punto decimal y décimas.
1.8.14.2.- En grados Celsius.
1.8.14.3.- Estado de la batería.
1.8.14.4.- Lecturas mínimas y máximas.
| 1.9.- Interior | 1.9.1.- Cuatro parrillas de acero inoxidable al igual que las ménsulas y cremalleras para ajuste de altura.
1.9.2.- Dos charolas por parrilla, de acero inoxidable, al 45% del tamaño de la parrilla, con o sin perforaciones. Esquinas con curva sanitaria. La parte superior bordeada. Que permitan la libre circulación de aire. Puede o no contener cajón inferior para botellas de agua (cajón de legumbres), para las unidades refrigerantes que incluyan la puerta interior no se requiere el cajón inferior o cajón de legumbres
1.9.3.- Las perforaciones deberán ser de ¼” y separadas 1” entre sí.
1.9.4.- Luz fría interior que encienda al abrir la puerta.
| 1.10.- Patas | 1.10.1.- 4 niveladores de acero inoxidable con base aislante para superficies irregulares.
2.- Corriente eléctrica | 2.1.- 115 V +/- 10%, 60 Hz Con clavija polarizada.
3.- Certificados actualizados (en original y copia para cotejo) | 3.1.- Certificado ISO 9001:2000. 2008, Siempre y cuando sea aplicable
3.2.- Certificado ISO 13485:2003.Siempre y cuando sea aplicable
3.3.- Certificado de buenas prácticas de fabricación (COFEPRIS). Siempre y cuando sea aplicable
3.4.- Los certificados deberán ser con alcance específico para la preservación de biológicos y medicamentos.
3.5.- Certificado de calibración del data logger. Siempre y cuando sea aplicable
4.- Garantía | 4.1.- Deberá contar con garantía mancomunada del fabricante y el proveedor, de eficiencia y funcionalidad, mínima por tres años.
4.2.- Deberá incluir un mantenimiento preventivo anual durante el tiempo de garantía.
4.3.- Deberá incluir todos los mantenimientos correctivos y todas las refacciones necesarias durante el tiempo de garantía.
4.4.- Deberá incluir garantía del data logger mínima por 12 meses
5.- Extras | 5.1.- El equipo no deberá tener partes filosas o rebabas.
5.2.- Deberá entregarse con manual de usuario en español.
5.3.- La capacitación al personal que usará el equipo
5.4.- Instalación y puesta en marcha del equipo

## REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTO
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: | Nombre:
Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: | Marca:
REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTO | Modelo:
CLAVE CNIS: | País de origen:
Número de registro sanitario:
TIPO: | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
EQUIPO MÉDICO | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Sin congelador.
1.2.- Opera con refrigerante libre de CFC.
1.3.- Vertical Capacidad 20 pies cúbicos +-2
1.4.- Puerta sólida o de vidrio con protección
1.5.- Caja del difusor con al menos 4 parrillas con recubrimiento époxico horneado antioxidante
1.6.- Sistema de control de temperatura ajustable mediante microprocesador, con pantalla digital para visualización de temperatura y alarmas, así como graficador mecánico de temperatura.
1.7.- Sistema de refrigeración por aire forzado.
1.8.- Que cubra el rango de 2 a 8 grados centígrados de temperatura.
1.9.- Control por microprocesador con sistema de alarmas audibles y visuales.
1.9.1.- Para temperatura alta y baja.
1.9.2.- Alarma de falla de energía.
1.9.3.- Puerta entreabierta.
1.9.4.- Falla del termostato.
1.10.- Compresor herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento, y condensador dinámico libre de mantenimiento.
1.11.- Cubierta exterior de acero con pintura electrostática o acero galvanizado electrolíticamente, recubierta con pintura epóxica.
1.12.- Cubierta interior de aluminio. Aislamiento de poliuretano rígido. O Cubierta interior fabricada en acero inoxidable tipo 304, con aislamiento de ciclopentano de 38 kg/m³ y 5 cm de espesor, libre de CFC.
1.13.- Iluminación automática interior mediante luz LED blanca o luz fría, activada al abrir la puerta.
1.14.- Consumo eléctrico no superior a 160 W ±10%.
1.15.- Dimensiones exteriores aproximadas: 68 cm de frente × 81 cm de fondo × 202 cm de altura +-5
2.- ACCESORIOS:
2.1. No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Papel gráfico para registro.
3.2.- Punta de pluma para graficador.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Corriente eléctrica. 110/220 V ±10% 60 Hz.
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el período de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS, cuando sea aplicable
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 Ó ISO:13485, cuando sea aplicable
10.1.3.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen, cuando sea aplicable
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 ó ISO:13485, cuando sea aplicable
10.2.3.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.